- 附件2设备参数

一、中药熏蒸仪

技术参数

1、工作条件.

a)环境温度：5℃～40℃;

b)相对湿度：10%～80%;

c)大气压力：700hPa～1060hPa;

d)电源要求：AC 220V±10%50Hz±1%;

e)输入功率：1600VA;

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、容量：1800mL;

*4、超过安全气压(>0.08MPa)减压阀动作；

*5、药液低于安全液位时(<200ml),声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；

6、治疗结束、预热达到设定温度时及缺液具有声音提示；

*7、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利；

*8、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人；

*9、特制的可承压的复合水箱，解决了传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题；

10、预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大；

11、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃,允差±20%;

12、药液加热到95℃时间≤15min;

13、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

14、治疗时间1～35min可调，步长1min,误差±5%;

15、在非治疗及预热状态可进行排液操作；

- 二、中医定向透药治疗仪

- 技术参数

- 输出通道：2通道（同时治疗2名患者）；

- 治疗电流：非对称低中频编码电流；

- ★ 控制方式：单键飞梭控制，一键快速操作；

- ★ 四种治疗模式：

  - 非对称定向药物导入；

  - 非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；

  - 对称仿生按摩；

  - 对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；

- 中频载波频率：2000 Hz – 4000 Hz；

- 中频载波波形：三角波；

- 低频调制频率：0 – 150 Hz；

- 低频调制波形：方波；

- 输出强度极限（负载500Ω）：≤100mA（r.m.s）;

- “按摩”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量 ＜ 1V；

- “导入”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量≥ 1V，但 ＜ 20V；

- 负载影响：标准负载阻抗为500Ω；负载阻抗在250Ω - 750Ω变化时，上述参数不受影响；

- ★ 动态磁场：支持；

- 电极保温档位：0 – 5共6级调节；

- 电极保温温度：≤ 60℃；

- 输出电流稳定度：≤ 10%；

- 调幅度范围：100%±5%；

- 输出强度控制：0 - 99共100级步进可调；

- 定时时间控制：00 – 60分钟；

- 工作电源：交流220±22V，50HZ±1Hz；

- 熔断器规格：F1AL250V；

- 连续工作时间：4小时；

- 主机使用期限：6年；

- 电极最大允许输出值：≤ 200 mA （500Ω负载）

三、特定电磁波治疗器（远红外线治疗仪）

技术要求：

适用治疗板直径：166mm;

电源输入：AC 220V 50Hz;

功率： 250VA;

水平伸缩范围：0-76cm;

垂直升降范围：0-60cm;

总高度：>145cm;

头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°;

波谱范围：2μm-25μm;

定时范围：0-60分钟；⑨工作寿命：>2000小时;

四、脉冲针灸治疗仪

组成:

由主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有六路输出。

性能参数:

★1、脉冲重复频率1Hz±0.5 Hz~100Hz±10Hz 连续可调;

★2、脉冲宽度：0.5ms±0.15MS;

★3、连续波在250Q负载上输出脉冲幅度10V±20%,

4、输出五种波形：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波;

★5、250Q负载上最大输出电流有效值≤10 m A;

6、具有定时功能，定时范围（0~60）min±10%。