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第一章  采购公告

根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。
一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院康复设备采购
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	采购预算

	1
	电动起立床
	张
	1
	16.6万元/批

	2
	电脑中频治疗仪
	台
	1
	

	3
	中医定向透药治疗仪
	台
	2
	

	4
	上下肢主被动康复训练系统
	台
	1
	


2.采购编号：2026012
3.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
二、投标人的资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。
2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。
3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。
4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。
6.特定资格条件：①投标人为经营企业的:A、产品为第三类医疗器械的需提供《医疗器械经营许可证》；B、产品为第二类医疗器械的需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为产品制造商的：需提供《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。
②投标人提供的国内产品:A.为一类医疗器械的需提供《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》;B.为二、三类医疗器械的需提供《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》。
三、投标及开标事宜
1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。
2.报名截止时间：2026年8月27日17:00止（北京时间）
3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部招采办
4.开标时间：2026年8月28日15:00（北京时间）
5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       
四、联系方式
采购人：怀化市第五人民医院
联系人：殷先生 18307415654 
电  话：0745-2788939  














第二章  投标资料表
	条款项号
	内     容

	一、说明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份。加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由技术专家，财务专家，采购专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：采用竞争性谈判

	5.3
	定标原则：最低评标价法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无
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第三章  评价体系与标准
1.本评标办法采用竞争性谈判方法。
2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。
3.本次招标采用最低价评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用两次报价，由最低价中标；
4.资格、符合性评审条款
[bookmark: _Toc435514845][bookmark: _Toc31730]资格、符合性评审条款
	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1 
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营企业许可证一致

	2 
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3 
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	4 
	
	资格要求
	投标供应商须取得取得行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证（或备案凭证）；投标产品须取得相应的行政主管部门颁发的医疗器械产品注册证或备案证（国家有要求的产品）。

	5 
	
	财务要求
	财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6 
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。

	7 
	响应性
评审
标准

	投标报价
	招标人设有招标控制价的，投标供应商的投标报价不得超过招标控制价

	8 
	
	交货期
	合同签订后15个工作日内安装调试完毕并交付使用。














第四章  技术参数说明
	电动起立床技术参数
	1.使用电源：220V，≥50Hz：
2.起立床床体尺寸：1825mm×770mm×450mm（最低位置，含床垫），各维度允差±50mm；
3.床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度85°，允差-5°；
4.扶手板到床板的距离，及扶手板到床首、床尾距离可调。
5.踏板上下倾角、内外翻倾角可调节；
6.安全工作载荷：
(1)床板的安全工作载荷≥1700N；
(2)升降架安全工作载荷≥2200N；
(3)脚踏板安全工作载荷≥1500N；
(4)扶手板垂直安全工作载荷≥750N，水平安全工作载荷≥500N；
(5)固定带安全工作载荷≥500N；
7.手持控制器可调节床体角度；

	电脑中频疗仪技术参数

	1.柜式一体机、液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间。
2.输出通道：至少四路中频电疗法，至少含二组干扰电疗法.
3.具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，至少六档可调；
4.内存处方个数≥90，能覆盖常见病治疗；
5.中频频率：2～10KHz；
6.调制频率：0～150Hz；
7.调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合。
8.调制方式：调制方式为调幅，可连续调制、变频调制、断续调制；
9.输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
10.调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。
11.差频频率范围：干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。
12.动态节律：干扰电动态节律为4s～10s范围内。
13.差频变化周期：干扰电差频变化周期为15s～30s。
14.定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。
15.连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。
16.噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。
17.输入功率：≥160VA ；
18.输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；
19.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；
20.工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

	中医定向透药治疗仪技术参数

	1.*输出频率：低频脉冲频率：1-440Hz，中频调制频率：1250-4000Hz;
2.工作电源：AC220V，≥50HZ;
3.输入功率：2通道100VA,1通道50VA;
4.主机保险：T2AL250V;
5.输出电流：0-100MA;
6.输出强度调节：0-99 共100级步进调节
7.定时时间：任意预制0-60分钟。
8.热疗温度：≤60度, 0-5步进调节; 
9.*输出波形：低频方波脉宽调制式中频脉冲；
10.*双重隔离、开机保护、短路保护、声光提示多重保护功能；
11.输出通道：至少2通道，每个通道输出可单独控制时间，部位和强度；
12.显示方式：数码显示输出时间，强度档位，热度档位等信息；
13.运行模式：连续运行；
14.输出在最大值，开路工作10min,短路工作5min后，其性能不减弱；
15.*单个脉冲输出的最大能量不超过300mJ；
16.开路测试时，输出峰值电压不超过500V；
17.当电源电压在±10%内波动时，仪器的输出幅度，脉冲宽度，或脉冲重复频率不大于10%；
18.在范围内误差不超过10%的负载电阻进行测量时，仪器的脉冲宽度，脉冲重复频率，输出幅度，包括直流分量的偏差不得超过±20%；
19.智能化安全操作控制系统设计：当仪器错误操作或重新开启或者模式切换时，仪器自动将输出幅度控制调节至最小位置；

	上下肢主被动康复训练系统技术参数
	1.具有面部识别功能，便捷操作使用；
2.具有电动升降调节功能，自动升降调节高度，减少肩部不适，升降量程0-150mm,  升降速度≤8mm/s；
3.支持单侧限制模式，可限制健侧发力，鼓励患侧训练；
4.具有进行上肢/下肢评估功能，评估结束生成评估报告；
5.支持上肢、下肢和上下肢训练方式；
6.具有被动、助力、主动和混合四种训练模式及等速功能；
7.可分别设置被动速度、助力等级和阻力等级；被动模式下设备运行转速范围5~60r/min可调，助力模式下助力设定范围≥10档位可调，阻力模式下阻力设定范围≥10档位可调；
8.训练时间可调，设定范围1-120min,步进可调，到达设置时间后自动切断输出；
9.具有上下肢协调训练，通过左右平衡控制改善患者左右的协调能力；通过健侧带动患侧，上肢带动下肢，一肢带动三肢改善上下肢协调；
10.≥21寸触摸大屏，内置高性能图型芯片和实时游戏引擎；
11.痉挛灵敏度上下肢分别可调，至少分高、中、低三档；
12.能够智能探测痉挛并缓解痉挛，识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉损伤；
13.具有训练方向改变功能和肌力对称性显示功能；
14.支持游戏化训练功能，具有≥3种游戏场景，训练过程中实时显示训练信息；
15.具有开机自检、急停装置、痉挛保护、语音提示等功能；
16.设置急停装置，可手动触发急停装置开关，切断上下肢电机及升降电机动力输出；
17.具有软件管理账号：包括工程师、医院管理员、治疗师账号三类角色，账户登录方式 可选账号密码方式或面部识别方式；
18.支持查询、新建、修改、删除、导入导出病员信息，查看训练与评估记录，导出报告；
19.具有设置院方信息、账号管理、设备自检、设备设置、设备日志、智能设置、网络设置、软件升级、本机统计、本机信息等功能；
20.具有云功能，支持病员信息上传，设备状态上报、日志上报、设备使用数据上报、报修。
21.接口：网口：RJ-45接口，100M及兼容版本；物联网口：4G-LTE及兼容版本；USB口：USB2.0及兼容版本 ；含HDMI接口：
22.硬件环境：CPU Arm ≥2.4GHz，内存≥8GB，显卡Mali-G610及以上，硬盘≥64G；
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