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怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：怀化市第五人民医院小型快速核酸检测仪及配套

耗材采购项目

采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2026016
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第一章   采购公告
根据医院工作需要，对下列采购项目进行院内公开招标，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院小型快速核酸检测仪及配套耗材采购项目
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	预算价格

	1
	小型快速核酸检测分析仪
	1
	台
	5000元

	2
	肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	按需
	人份
	60元

	3
	肺炎衣原体、肺炎支原体及腺病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法)
	按需
	人份
	60元

	4
	甲型/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	按需
	人份
	60元


2.采购编号：2026016
3.采购方式：院内公开招标（竞争性磋商，综合评分法）
二、投标人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

三、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2026年9月21日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部（行政楼一楼）
4.开标时间：2026年9月22日16:00（北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       

四、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：李女士 15574336882 

电  话：0745-2788939  
第二章 投标资料表

	条款项号
	内     容

	一、说  明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份，加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：竞争性磋商

	5.3
	定标原则：综合评分法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无


第三章  评价体系与标准

1.本评标办法采用竞争性磋商方法。

2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

3.本次招标采用综合评分评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，由评分最高者中标，同分情况下以报价低者优先。
4.资格、符合性评审条款

资格、符合性评审条款

	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证等一致

	2
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	4
	
	资格要求
	供应商取得医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证

	5
	
	财务要求
	财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。


5.响应性评审标准
响应性评审标准

	评审内容及规则
	分值

	一、投标报价
	30

	设备报价5分（仪器投标报价得分：仪器报价1000-2000元得5分，2001-3000元4分，3001-3500得3分，3501-4000得2分，4001-5000得1分，5000以上不得分）；

试剂报价25分（以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，试剂投标报价得分=每人份评标基准价／投标报价×25分）。

	二、技术参数
	50

	关键参数一项不符合视为无效响应文件，其他参数按参数条目对应分值计分。仪器技术参数要求共20项，须如实填写，标明响应与偏离，并提供相应证明。(投标设备完全满足计50分，“*”号参数1项，为关键参数，一项不符合视为无效响应文件；“#”参数4项,每负偏离1项扣5分；一般参数15项，负偏离扣2分）。评审小组认为供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在限期内提交书面形式说明，同时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，评判小组将其作为响应无效处理。  

	序号
	参数内容
	分值

	1
	* 在设备使用年限内厂家免费提供维护、维修、定期保养服务。仪器故障报修后厂家工程师2小时内响应，24小时内抵达现场维修处理。所有仪器相关试剂耗材报价单须如实提供，附在招标文件后，否则视为免费提供使用。
	* 

	2
	测定原理：聚合酶链式反应，直接裂解扩增检测。
	2

	3
	设测定技术：全封闭的微流控试剂卡盒，一体化检测。
	2

	4
	# 检测过程：整个检测过程全封闭，满足《病原体核酸快速检测临床实验室规范化应用专家共识(2025版)》对于核酸快检设备及试剂的相应限制条件。标本检测全过程应在同一密闭模块内完成，其间无需开盖操作。
	5

	5
	测试项目：上呼吸道病毒：肺炎支原体，肺炎衣原体，腺病毒，甲型流感病毒，乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒。
	2

	6
	# 可拓展检测项目肠道病毒通用型，柯萨奇病毒A16型，肠道病毒71型。
	5

	7
	# 检测通道数≥ 10个检测通道，荧光通道数≥ 4色荧光。
	5

	8
	显示：仪器具备触摸显示屏，无需额外配备电脑即可使用。
	2

	9
	灵敏度：可检测单拷贝基因，最低检出限≤500 copies/ml。
	2

	10
	荧光线性：对至少 5 个梯度浓度的荧光染料样本进行检测，各浓度荧光测定值与稀释比例的线性回归系数 r 应不低于0.990。
	2

	11
	样本检测重复性：对高、中、低浓度核酸样本进行检测，Ct 值（或浓度对数值）的变异系数（CV）应不大于 3%。
	2

	12
	样本线性：对至少 5 个梯度浓度的核酸样本进行检测，各浓度 Ct值与浓度对数值的线性回归系数 r 应不低于 0.980。
	2

	13
	耗材配备：免费配备一次性采样拭子、一次性病毒采样管、阴阳性对照品。
	2

	14
	样本留存：采用一次性病毒采样管，能够进行样本留存，方便必要时复测。
	2

	15
	拓展性：可实现不依赖使用单位网络，实现无线联机。
	2

	16
	# 储存运输方式：试剂支持常温运输，常温储存。
	5

	17
	结果报告打印：内置热敏打印机，可实现结果打印。
	2

	18
	扫码器：配备扫码枪或内置扫码器。
	2

	19
	需要提供第三类《医疗器械注册证》。
	2

	20
	出结果时间：从样本上机，到检测完成出结果，全流程30分钟左右。
	2

	配套试剂：1.肺炎支原体，肺炎衣原体，腺病毒。

2.甲型流感病毒，乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒。

3.肠道病毒通用型，柯萨奇病毒A16型，肠道病毒71型。

	三、服务参数
	20

	“*”参数1项；常规参数8项，响应按对应分值加分，负偏离不扣分。

	序号
	参数内容
	分值

	1
	安装调试及验收（提供安装调试服务承诺书）

	1.1
	*必须提供1年内新机。
	*

	1.2
	中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良，确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全，承担信息系统接入费用。
	2

	1.3
	在货物到达使用单位，中标人应派技术人员到达采购人指定安装地点开箱清点货物，免费提供安装、调试，开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任，且须无条件更换。
	2

	1.4
	在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由中标人承担。
	2

	1.5 
	设备验收签字前产生的所有费用及安全责任均由中标人承担。
	2

	2
	技术服务（含培训）要求

	2.1
	应向采购人随设备提供全套设备技术资料。
	2

	2.2
	应在设备完成安装调试后向采购人技术人员提供操作、保修、维修、使用培训服务，提供培训计划。
	2

	3
	售后服务要求

	3.1
	质保期（保修期）：除招标文件其他条款另有规定外，质保期（保修期）≥1 年，即采购人安装调试验收合格开始计算，质保1年不得分，在1年的基础上，每增加1年质保期，增加1分，该项加分总分不超过6分，提供设备质量保证承诺书，明确质保期限。
	6

	3.2
	售后服务响应：有专职工程师提供服务，接到通知后24小时之内到达现场（包括所有节假日），所有费用由卖方承担。提供所投货物制造商在国内的售后服务机构的名称、办公地点和专职工程师联系方式。
	2
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