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怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：怀化市第五人民医院全自动血型分析仪分析仪及配套耗材采购项目

采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2026019
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第一章   采购公告
根据医院工作需要，对下列采购项目进行院内公开招标，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院全自动血型分析仪及配套耗材采购项目
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	预算价格

	1
	全自动血型分析仪
	1
	台
	4.8万元

	2
	Rh血型抗原检测（C、c、E、e）
	按需
	人份
	40元


2.采购编号：2026019
3.采购方式：院内公开招标（竞争性磋商，综合评分法）
二、投标人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

3.要求投标人有依法缴纳税收的记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并在投标文件中出具相关承诺函。
5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

三、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2026年10月19日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部（行政楼一楼）
4.开标时间：2026年10月20日16:00（北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       

四、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：李女士 15574336882 

电  话：0745-2788939  
第二章 投标资料表

	条款项号
	内     容

	一、说  明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份，加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：竞争性磋商

	5.3
	定标原则：综合评分法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无


第三章  评价体系与标准

1.本评标办法采用竞争性磋商方法。

2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

3.本次招标采用综合评分评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，由评分最高者中标，同分情况下以报价低者优先。
4.资格、符合性评审条款

资格、符合性评审条款

	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证等一致。

	2
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	4
	
	资格要求
	供应商取得医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证.

	5
	
	财务要求
	财务状况良好。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。


5.响应性评审标准
响应性评审标准

	评审内容及规则
	分值

	一、投标报价
	50

	设备报价10分（仪器投标报价得分：仪器报价1000-10000元得10分，10001-20000元8分，20001-30000得6分，30001-40000得4分，40001-48000得2分，48000以上不得分）；

试剂报价40分（以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，试剂投标报价得分=每人份评标基准价／投标报价×25分）。

	二、技术参数
	30

	关键参数一项不符合视为无效响应文件，其他参数按参数条目对应分值计分。仪器技术参数要求共18项(“*”号参数为关键参数，一项不符合视为无效响应文件，“#”参数5项, 一般参数12项，投标设备完全满足计30分，每负偏离“#”参数1小项扣2.4分,每负偏离一般参数扣1.5分）。评审小组认为供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交数据电文形式的说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评判小组将其作为响应无效处理。 

	序号
	参数内容
	分值

	1
	*检测原理及适用卡型：6孔/8孔微柱凝胶检测法。
	*

	2
	免费提供仪器运行除主试剂外所有辅助耗材（如：一次性枪头等），所有仪器相关试剂耗材报价单必须如实提供，附在招标文件后，否则视为免费提供使用。售后服务：在设备使用年限内厂家免费提供维护、维修、定期保养服务；仪器故障报修后厂家工程师2小时内响应，24小时内抵达现场维修处理。
	1.5

	3
	检测项目：ABO、RhD血型定型检测（正反定型）；ABO、RhD血型检测（正定型）；ABO、RhD、RhE血型定型检测；Rh血型抗原检测（C、c、E、e）；交叉配血检测；不规则抗体筛查检测 。  
	1.5

	4
	#可拓展项目：直接抗人球蛋白分型检测 。
	2.4

	5
	检测速度：ABO、RhD血型定型检测（正反定型）≥48样本/小时；交叉配血检测≥72样本/小时；不规则抗体筛查检测  ≥144样本/小时。                
	1.5

	6
	#室内质控：ABO、RhD血型质控、交叉配血质控、不规则抗体筛查质控，质控厂家和试剂厂家为同一厂家，确保试剂溯源性。
	2.4

	7
	#加样重复性及准确度：加样量100ul，准确度精确度(CV)≤3%，准确度±5%。
	2.4

	8
	标本位：≥144个，原始标本试管直接上机。样本稀释：2个稀释板位，使用96孔深孔板稀释标本，共有192个样本稀释位。
	1.5

	9
	试剂位：≥12个试剂位，可在实验运行中连续装载，有自动混匀试剂功能；2个稀释位，可放置相同或不同种类的稀释液。
	1.5

	10
	新血卡位：可一次性装载新卡≥80张卡位，可在实验运行中连续装载。
	1.5

	11
	条码扫描：具备标本条码扫描仪，在装载标本时自动扫描标本条码，也可手工识别微柱卡条码扫描，机械抓手抓卡逐个扫描微柱卡条码，并能自动识别微柱卡类型。
	1.5

	12
	#加样：采用一次性加样头加样，避免加样污染，可根据液体性质、容器规格设置不同的液面探测灵敏度水平，保证分配的准确度以及精密度，全自动识别和吸取血清及红细胞。
	2.4

	13
	穿刺：独立的旋转式穿刺模块，穿刺后加样。穿刺、加样、移卡三项工作，互不干扰。
	1.5

	14
	安全：具备全密闭的外观结构。
	1.5

	15
	孵育器：孵育卡数量：同时孵育≥24卡。孵育温度及时间：室温~60℃恒温孵育，导热性好、 温度恒定，孵育时间可调。
	1.5

	16
	#离心机数量：≥2台离心机，转速0-3000r/min；离心机与孵育器相互独立，离心机容量及时间：全封闭离心机，每个离心机可离心12张微柱卡，两台离心机可以同时运行，一次可离心≥24张卡，离心时间可调。
	2.4

	17
	判读： 由高分辨率彩色相机及背光源组成，自动判读出结果；原始图像可长期保存。
	1.5

	18
	软件：全中文软件操作界面，windows操作系统，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯。
	1.5

	试剂耗材种类为： 1.Rh血型抗原检测（C、c、E、e）

	三、服务参数
	20

	序号
	参数内容
	分值

	1
	安装调试及验收（提供安装调试服务承诺书）

	1.1
	*必须提供1年内新机。
	*

	1.2
	中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良，确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全，承担信息系统接入费用。
	2

	1.3
	在货物到达使用单位，中标人应派技术人员到达采购人指定安装地点开箱清点货物，免费提供安装、调试，开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任，且须无条件更换。
	2

	1.4
	在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均由中标人承担。
	2

	1.5 
	设备验收签字前产生的所有费用及安全责任均由中标人承担。
	2

	2
	技术服务（含培训）要求

	2.1
	应向采购人随设备提供全套设备技术资料。
	2

	2.2
	应在设备完成安装调试后向采购人技术人员提供操作、保修、维修、使用培训服务，提供培训计划。
	2

	3
	售后服务要求

	3.1
	质保期（保修期）：除招标文件其他条款另有规定外，质保期（保修期）≥1 年，即采购人安装调试验收合格开始计算，质保1年不得分，在1年的基础上，每增加1年质保期，增加1分，该项加分总分不超过6分，提供设备质量保证承诺书，明确质保期限。
	6

	3.2
	售后服务响应：有专职工程师提供服务，接到通知后24小时之内到达现场（包括所有节假日），所有费用由卖方承担。提供所投货物制造商在国内的售后服务机构的名称、办公地点和专职工程师联系方式。
	2
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